招标文件

各投标单位：

万基控股集团有限公司经营管理部招标办拟对安全环保部18台AED（自动体外除颤仪）采购项目[编号：WJWZ-(2026)04023]进行公开招标，望参加报价的单位按招标要求认真核算价格并按时报价。

开标时间：2026年4月29日10：00（北京时间）

开标形式：现场开标

开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室

资质审验及报名截止时间：2026年4月28日17:30

商务联系人：陈攀涛          联系方式：15838577312

技术联系人：王广军          联系方式：18336700375

一、投标须知：

1、招标范围

本次招标采购AED设备一批，具体规格及要求如下：

(1).品牌要求：国内一线品牌（参考2026年Q1中国AED市场本土头部品牌，包括久心医疗、迈瑞医疗、安保医疗、鱼跃医疗、联鹿医疗等，需提供品牌行业排名证明或相关资质佐证）；

(2).设备配置：必须配备显示屏，支持清晰显示操作指引、设备状态、心律分析结果等关键信息；

(3).数量要求：总采购数量为18台；

(4).质量标准：符合国家医疗器械相关标准《医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求》（GB 9706.204-2022），具备国家药品监督管理局（NMPA）颁发的医疗器械注册证，确保设备安全有效。

2、资质要求：

投标人需同时满足以下资格条件，否则投标文件无效：

2.1、投标人须为在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证（或三证合一证件），能够独立承担民事责任和合同义务。

2.2、投标人须为本次招标要求的国内一线AED品牌的生产商或授权经销商；若为授权经销商，需提供品牌生产商出具的正式授权委托书（原件备查），确保所供设备为原厂正品，杜绝串货、假货。

2.3、医疗器械资质：

（1）若为生产商：需提供《医疗器械生产许可证》（第二类、第三类医疗器械）或第一类医疗器械生产备案凭证；

（2）若为经销商：需提供《医疗器械经营许可证》（第三类医疗器械）或第二类医疗器械经营备案凭证；

（3）所供AED设备须具备国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》及附件，确保产品符合国家医疗标准。

2.4、投标人近3年内无重大违法违规记录、无重大质量投诉、无失信行为，未被“信用中国”“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（需提供信用查询截图，加盖公章）。

2.5、近3年内（自招标公告发布之日起倒算），投标人须具有至少5个及以上AED设备批量采购业绩，需提供合同复印件（加盖公章）作为佐证，原件备查。

2.6、近2年内（自招标公告发布之日起倒算）财务状况良好，无破产、清算记录，具备足够的资金实力完成本项目供货及相关服务（提供近2年财务报表复印件，加盖投标人公章）。

2.7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次投标。

2.8、本项目不接受联合体投标，不允许转包、违法分包。

3、招标文件的获取

3.1、未在招标中心备案的投标人，需提供企业法人营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）副本加盖公章扫描件一份、法人授权书、法人及投标人身份证复印件、医疗器械相关资质证书、品牌授权委托书、近3年AED批量采购业绩合同复印件一份作资质预审，将资质文件做PDF格式文件发送至邮箱879009727@qq.com；资质预审截止时间： 2026年4月28日17:30前，逾期未审者不得参与本次招标。

3.2资质预审通过后，由招标办通过合适的方式发送至投标单位。

4、投标文件的递交

1）投标人应编制投标文件正本1份和副本2份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标报价单（见附件）请单独密封，便于唱标。

2）投标文件递交的截止时间：2026年4月29日10：00（北京时间）。

5、违约：认真阅读招标文件、合同条款、技术要求，参与投标即视同完全响应（差异表所列内容除外）。中标单位必须严格按照投标文件及投标报价单(价格、付款方式)签订合同及技术协议，否则即为违约；

6、供货范围及技术规范：详见技术要求；

7、解决招标纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交招标方所在地有管辖权的人民法院裁决。

8、投标人在本次投标中若发现违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。

二、投标文件

1、投标文件的编制

投标文件需按以下内容编制，一式正本1份、副本3份，正本与副本内容一致，副本可复印，正本需加盖投标人公章及法定代表人签字（或授权代理人签字），副本加盖公章，密封包装并在封皮注明“正本”“副本”及投标人名称、项目名称。

投标文件应包含以下内容：

I、投标报价单（需明确投标报价、设备品牌型号、供货周期、售后服务承诺等）；

II、法定代表人身份证明及授权委托书（若有）；

III、投标人资质证明文件（营业执照、医疗器械相关资质、品牌授权等）；

IV、业绩证明材料（近3年批量采购合同复印件）

V、设备详细参数说明：需对照招标要求及以下详细参数列表如实填写，明确设备显示屏规格、性能参数、配件清单等，附产品说明书；投标人需逐项对应填写具体参数值，不得遗漏、虚假填报，未填写或填报不明确的，将酌情扣分。

VI、售后服务方案（包括维修响应时间、保养周期、耗材供应、培训服务、设备质保期等）

VII、投标人认为需要提供的其他相关材料（如产品检测报告、品牌行业排名证明等），其中品牌佐证材料需按本方案“招标范围”中明确的形式提交，所有补充材料均需为复印件（清晰可辨），加盖投标人公章，相关原件开标时备查。

2、 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

# 三、 评标办法

1、本次评标采用综合评分法，评标委员会根据投标人的投标文件，从评分表中所列内容进行综合评分，总分100分，另设品牌加分10分，根据投标单位所报品牌排名打分（需附证明材料），得分最高者为中标候选人（若总分相同，报价低者优先；报价相同，品牌排名靠前、业绩更优者优先）。

2、评分标准

| 序号 | 评分内容 | 权重 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评分细则（10分） |  |  |  |  |
| 1 | 企业认证 | 3% | 3分 | 所投产品生产厂家具备： （1）医疗器械质量管理体系认证证书； （2）环境管理体系认证证书； （3）IECQ符合性证书。 在投标文件中每提供一个证书得1分，最多得 3分。（未提供或提供的证明材料不清晰导致无法辨认的，不得分） |
| 2 | 救人案例 | 7% | 7分 | 提供近10年（自2017年01月01日至今），所投产品（或该品牌）国内成功施救案例，救人案例≥100例得7分，60例≤国内成功施救案例＜100例得4分，20例≤国内成功施救案例＜60例得2分，20例以下得0分，提供相关媒体报道截图或链接等证明材料，否则不得分。 |
| 技术评审细则（70分） |  |  |  |  |
| 1 | 参数响应情况 | 20% | 20分 | 在招标文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。投标人必须对此作出回答并完全满足这些要求，不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离则将被视为无效投标。 “▲”标识的内容条款视为常规响应要求，总记8条，每项条款出现负偏离扣3分，扣完为止。 非“★”“▲”标识的内容条款视为一般响应要求，总计6条，每项条款出现负偏离扣2分，扣完为止。 备注： 1. 须提供产品说明书等证明材料作为评审依据。 2. 所提供的资料内容不完整或不清晰导致评审无法判断响应情况的，不得分。 |
| 2 | 交付方案 | 10% | 10分 | - 为确保交付工作的顺利开展需提供完成的交付方案 - 方案包含但不限于以下内容： - ①货物仓储管理方案 - ②物流运输管理方案 - ③交付流程方案 - ④应急方案； - 根据方案的完整性、可操作性进行评估； - 方案完整、可操作性强，得(8-10）分；方案一般、可操作一般，得(4-6)分；方案不完整、可操作性差，得(2)分。未提供不得分。 |
| 3 | 急救培训 | 10% | 10分 | - 为确保交付后人员使用AED的熟练性，需提供完善的急救培训方案 方案包含但不限于以下内容： ①培训导师团队资质证明 ②培训课程计划 ③培训内容介绍及意义 - 根据方案的完整性、可操作性进行评估； - 方案完整、可操作性强，得(8-10）分；方案一般、可操作一般，得(4-6)分；方案不完整、可操作性差，得(2)分。未提供不得分。 |
| 4 | 安调维护 | 10% | 10分 | - 为确保交付后AED正常使用，需提供完善的售后服务方案 方案包含但不限于以下内容： ①安装调试方案 ②质量维护方案 ③服务响应及时性方案 ④保养维护方案 根据方案的完整性、可操作性进行评估； 售后服务方案优、售后内容明确的得(8-10)分；售后服务方案较好、售后内容清晰的得(4-6)分；售后服务方案一般或差，售后服务内容不明确的得(2)分。未提供不得分。 |
| 5 | 技术方案 | 10% | 10分 | 为确保设备技术先进性，需提供完善的技术方案 方案包含但不限于以下内容： ①产品设计方案 ②产品适用性说明 ③关键材料附件选配方案 ④生产工艺 根据方案的完整性、可操作性进行评估； 方案优、内容明确的得(8-10)分；方案较好、内容清晰的得(4-6)分；方案一般或差，内容不明确的得(2）分。未提供不得分。 |
| 6 | 应急方案 | 5% | 5分 | 根据投标人提供的应急处置方案 ①应急情况反馈机制 ②应急情况处置措施 ③应急保障预防措施 ④设备维护的经验 根据方案的完整性、可操作性进行评估； 方案优、内容明确的得(4-5)分；方案较好、内容清晰的得(2-3)分；方案一般或差，内容不明确的得(1）分。未提供不得分。 |
| 7 | 样机评审 | 5% | 5分 | 确保实机在正常情况下的实用性、操作简易难度等，故需提供详细的样机评审方案（样机1台）。 评审内容包括但不限于以下内容： ①设备的功能性 ②设备操作性 ③设备稳定性 ④设备的便携性 ⑤设备兼容性 专家进行综合评价，每有一项方案描述的得1分，最高得5分。每项评审存在缺陷的扣1分，未提供样机不得分。 |
| 价格评审细则（20分） |  |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 20% | 20分 | 一、评审基准值的计算办法： 投标价格最低价为评标基准价，其价格分为满分（20分）。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×20 |
| 加分项（10分） |  |  |  |  |
| 1 | 品牌加分 | 10% | 10 | 国内一线品牌（参考2026年Q1中国AED市场本土头部品牌，包括久心医疗、迈瑞医疗、安保医疗、鱼跃等，需提供品牌行业排名证明或相关资质佐证），前3名加8-10分，4-5名加6-7分，排序5名后的不加分 |

3、评标说明

3.1 评标委员会根据本评分标准，对每个合格投标人的投标文件进行独立打分，汇总后得出投标人的最终得分。

3.2 评分过程中，若存在争议，由评标小组集体协商决定。

3.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，不参与综合评分。

4、授予合同

4.1中标人在接到甲方中标通知后5日内，按甲方约定的时间、地点与甲方签订合同。

4.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。

5、招标投标费用

一切与投标有关的费用均由投标人自理。

附件1：投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

(投标人名称)，中华人民共和国合法企业，法定地址_____________。

(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对万基控股集团有限公司                    项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    授权人签名：

职        务：                    职      务：

投标人公章：

附件2：廉政承诺书

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

7、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。

8、不发生其他违反招投标法律法规的行为。

9、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。

若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人：                   （盖单位章）

投标代表人或法定代表人：           （签字或盖章）

2026年    月    日

附件3  报价单

AED(自动体外除颤仪)采购报价单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AED(自动体外除颤仪） | 根据所报品牌型号自行填写 | 台 | 18 |  |  |  |
| 合计：大写（人民币） ¥： .00元 |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

- 招标文件、技术要求、合同条款我公司已仔细阅读，完全响应招标文件、技术要求及合同条款。

- 交货期：中标供应商需在合同签订后15个工作日内，完成所有AED设备的运输、安装、调试，确保设备正常运行，交付招标单位使用。

3、此报价包含      %增值税，各种杂费等交付使用前的所有费用。

4、付款方式：                          。

5、质保期：中标供应商需提供不少于2年的免费质保期，质保期内设备出现质量问题，免费维修、更换配件，不得收取任何费用；质保期外，提供优惠的维修及耗材供应服务。

6、报价有效期： 90 天（报价承诺的期限）。

7、投标单位要认真核算报价，并按报价格式给予报价，报价如出现大小写不符的，以大写报价为准；单价、总价不符的，以单价为准。；

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2026年4月29日

技术要求

一、参数要求：

1.机器自身具备便携把手，便于携带。 重量≤2.8kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用。

2.提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动。

★3.不小于 7 英寸彩屏，屏幕分辨率不低于 780×480，有清晰的动画指导贴放多功能电极片，心肺复苏（CPR)等操作，提高对普通施救人员的操作指导、准确施救。（提供所投产品的说明书佐证）

4.能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用。（提供所投产品的说明书佐证）

★5.为保障产品先进性，本次所投产品必须为2020年以后上市机型且上市时间≥24月，以产品注册证首次批准日期为准。（提供注册证佐证）

▲6.智能环境除噪：根据环境自动调整音量，适应急救现场嘈杂环境下使用。（提供所投产品的说明书佐证）

7.在 CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。

8.除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能。

★9.能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。成人最大除颤能量可达 360J 。（提供所投产品的说明书佐证）

10.支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和 CPR 按压模式。

▲11.具备自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常；自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态，不开机情况下可提示故障。（提供所投产品的说明书佐证）

▲12.数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急 救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）等，可存储不少于 3999份自检报告。（提供所投产品的说明书佐证）

▲13.设备具备USB接口，无需转接可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。（提供所投产品的说明书佐证）

▲14.单副电极片出厂有效期≥60个月（提供电极片照片佐证）

★15.为避免误操作，设备开机后主机操作面板上的开关及按键数量≤3个，包括功能按键和非实体按键以及开机/关机按键。提供主机实物图照片和使用说明书证明材料。（提供所投产品的说明书佐证）

★16.电池仓满足螺丝固定，提高设备稳定性。（提供所投产品电池仓照片佐证）

★17.设备主机显示屏：可以显示按压频率数值，可通过不同颜色区分按压频率是否达标。（提供所投产品的说明书佐证）

▲18.状态指示灯颜色≥3种。（提供所投产品的说明书佐证）

▲19.具备至少10种除颤能量选择，具备成人/儿童模式一键切换功能，或通过电极片自动识别并匹配相应能量与提示信息。（提供所投产品的说明书佐证）

▲20.为避免使用过程中误关机，设备仅支持开盖开机和关盖关机，再无其它开机关机方式。（提供所投产品的说明书佐证）

## 二、供货周期

中标供应商需在合同签订后15个工作日内，完成所有AED设备的运输、安装、调试，确保设备正常运行，交付招标单位使用。

## 三、验收标准

- 设备外观：无破损、无划痕，包装完整，配件齐全（含电极片、电池、说明书、保修卡等）；

- 设备性能：显示屏正常显示，操作指引清晰，心律识别、放电等功能正常，符合国家相关标准及招标文件要求；

- 资质文件：提供设备原厂合格证、医疗器械注册证、检测报告等相关文件，确保齐全有效；

- 培训服务：中标供应商需为招标单位指定人员提供免费急救培训，确保相关人员掌握AED使用方法及应急处理流程。

## 四、验收流程

设备交付后，招标单位组织相关部门人员进行验收，验收合格后签署验收报告；若验收不合格，中标供应商需在3个工作日内整改，整改后仍不合格的，招标单位有权解除合同，要求中标供应商承担违约责任，并重新采购。

# 五、售后服务要求

- 质保期：中标供应商需提供不少于2年的免费质保期，质保期内设备出现质量问题，免费维修、更换配件，不得收取任何费用；质保期外，提供优惠的维修及耗材供应服务。

- 响应服务：设备出现故障，中标供应商需在2小时内响应，24小时内上门维修，确保快速恢复设备正常使用；若无法现场修复，需提供临时替代设备，保障应急需求。

合同范本（仅供参考）

合同编号：

签订时间：

签订地点：

买方：

法定代表人：

地址：

卖方：

法定代表人：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，买卖双方本着平等互利、诚实守信的原则，就AED（自动体外除颤仪）买卖事宜，根据万基控股集团有限公司定标单（编号：******），达成如下协议：

第一条、产品名称、型号、数量、价格、金额、供货时间

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元/**) | 总价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AED（自动体外除颤仪） | 详见第二条 | 台 | 18 |  |  |  |
| 不含税金额： 税率：【**】% 税额： |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |
| 合同价格含合同产品费、设计费、技术资料费、技术服务费、安装费、调试费、检测检验费、培训费、设备的包装费、装车费、卸车费、运输费、运输保险费、各种杂费、税费及与本合同有关的所有费用。 如遇国家政策对税率做出调整，合同不含税金额不变，税额应根据税率变化做相应调整，合同总额应做相应调整。 |  |  |  |  |  |  |
| 供货时间：合同签订后15个工作日到货并安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |

- 第二条、产品质量要求、技术标准

- 1.按照合同中物资最新国家《医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求》（GB 9706.204-2022）标准要求以及买方提供的规格质量要求执行；若国家（行业）标准严于合同约定标准的，适用国家(行业）标准；若无技术标准或无采购标准的，卖方所供产品质量应与其提供的样品质量保持一致。卖方应保证其提供的货物在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求，满足买方使用；产品应附相应的合格证、说明书等文件。有特殊使用要求的，卖方有义务向买方说明或指导使用。

- 2、卖方发生材料配方变更、加工工艺变更、二级供应商变更、生产场地变更、供应商关键工艺过程变更及其他可能影响产品质量的变更的，应提前 90 日书面通知买方，且需通过相关检测、实验证明所供产品符合买方技术标准及质量要求后，向买方提交样品及相关验证报告，经买方书面同意后方可正式供货。若卖方未按前述约定履行的，一经发现，买方有权立即暂停采购或终止与卖方的合作关系，取消其供货资格，有权要求卖方支付合同总金额30%的违约金并赔偿因此给买方造成的全部损失。

- 3、卖方所供产品不符合买方规定的质量标准及规格要求的，卖方应于接到买方质量异常反馈之日起3日内，向买方提交书面回复，并承担因该质量异常产生的全部损失。若卖方未按前述期限提交书面回复的，买方有权要求卖方按照质量异常产品总价值3‰-5‰的标准/次支付违约金。若卖方累计三次逾期未回复或连续两次出现同类质量问题的，买方有权立即暂停采购或终止与卖方的合作关系，取消其供货资格。

- 4、卖方存在弄虚作假、掺杂使假、以次充好、偷工减料、商业欺诈、隐瞒产品质量隐患、供应变质及假冒伪劣产品、放任不合格品流入买方、故意伪造或篡改质量记录及报告等不诚信行为，一经买方发现，买方有权立即暂停采购或终止与卖方的合作关系，取消其供货资格，且要求卖方退回买方就问题货物已支付的全部款项；除依法追究卖方因前述行为造成的全部损失赔偿责任外，买方还有权要求卖方支付违约金（计算标准为：当批次供货货值总额的5倍或合同总额的30%，二者取较高值），买方有权从卖方的保证金和买方应付货款中直接扣除违约金和赔偿损失金额；同时，买方有权将卖方认定为“不合格供应商”，并依据卖方已知悉并同意的管理制度对其予以清退，自清退之日起五年内，不再接受该卖方（含与该卖方为同一法定代表人或实际控制人的主体）的准入申请。

- 5、卖方存在前述任一违约行为的，买方有权立即暂停采购或终止与卖方的合作关系，取消其供货资格，并要求卖方配合买方开展相关调查工作；卖方应承担违约及损失赔偿责任，赔偿范围除因卖方违约导致的停产停线损失、不良产品相关损失等直接损失外，还包括由此产生的物料返工费、人工费、能耗费、运输费、商誉损失、安全事故损失，以及买方因下游客户投诉而支付的赔偿费用等。买方有权从卖方的保证金和买方应付货款中直接扣除违约金和赔偿损失金额。

- 第三条、产品包装

- 1、卖方保证包装符合国标要求，适于产品运输和保存，应当满足装卸、运输安全要求。

- 2、包装物属产品的组成部分由卖方提供且不作回收，费用含在合同总价内。

- 四、质保期及质保责任

- 1、质保期为货到买方仓库经买方实际领用之日起/个月（若生产厂家对产品的质保期规定大于/个月的，则卖方同意质保期顺延至生产厂家的质保期满），质保期内卖方对合同产品承担“三包”责任（包修、包换、包退），如造成损失的，同时应赔偿损失，更换后的产品重新计算质保期。

- 2、卖方应保证其供货的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其所供货物在质量保证期内运转良好。在质量保证期内，卖方应对货物的缺陷而造成的任何故障负责（包括易损件）。

- 五、交货地点及费用负担

- 1、卖方按合同约定时间将全部货物运送至买方仓库，并交由买方收货联系人签收，卖方应当在送货前1个工作日与买方联系。

- 2、运输、卸货、安装调试费用由卖方承担并已包含在合同总价内，货物交付经买方签收前的风险由卖方承担。

- 3、卖方运输车辆必须符合排放标准及买方环保管控要求，因车辆排放不达标给买方造成不良后果的，一切后果由卖方承担。

- 4、货物发出后，卖方应及时向买方提供发货明细、承运车辆、司机、在货源地拍摄车辆正面水印照片等信息，应配合买方查询并掌握运输车辆定位及运行轨迹。

- 六、验收标准及提出异议期限

- 1、买方应当在实际收到货物后7个工作日内按本合同的第二条标准验收，买方验收合格，货物入库，并不免除卖方日后经买方或第三方抽检不合格的责任。

- 买方提出异议的期限为货到买方仓库至质保期满，以电话、书面形式或电子邮件向卖方提出。

- 2、质保期内，若卖方接到买方就有关产品质量异议的通知后4小时内无书面答复或怠于处理的，除按合同第四款承担质保责任外，还应向买方支付合同总金额20%的违约金，同时买方有权自行或联系第三方处理，产生的费用由卖方全部承担。

- 七、结算方式和付款时间

1、当月计价标准以买方实际验收数量为准（含质量异议数量）。

- 2、先货后款，一票制结算,以银行承兑方式支付。货物运至买方仓库并安装调试完毕，卖方根据双方确认的结算数量及价格向买方开具对应数量货物总价的（税率为**%）符合税法要求的增值税专用发票及收据，买方收到审核无误后20个工作日之内入账，自入账之日起90个工作日内支付相应货款。

3、如因卖方提供发票不合规导致买方补缴税款、滞纳金、罚款等其他相关损失的，卖方应向买方支付合同总额30%的违约金，违约金不足以弥补买方损失的，卖方应赔偿买方实际损失。

4、卖方因本合同产生的违约金及损失赔偿金买方有权从保证金或应付款中直接扣除。

第八条、权利瑕疵担保

1、卖方须保证享有本协议项下的货物所有权，任何第三方不会对该货物提出任何权利要求。

2、卖方保证买方不因使用卖方提供的采购物资（包括技术）而引起的对任何第三方的设计、工艺方案、技术资料、商标、专利等知识产权产生侵权的问题。

第九条、违约责任

1、卖方每延期一天交付货物应向买方支付合同总价的0.5%作为违约金，延期超过7天买方可单方解除合同。

2、因买方原因导致未能在规定的期限内付清货款，逾期后双方应优先协商解决，如协商未果，经诉讼程序解决的，买方应当依据合同订立时1年期贷款市场报价利率向卖方支付逾期付款利息。

3、因卖方违约原因买方暂停支付货款的，买方不承担任何逾期付款责任。

- 4、若卖方所供货物价格高于同期市场价格或卖方同行价格或买方同行业采购价格20%以上，且卖方无法做出合理解释的，卖方应向买方支付违约金，违约金为差价2倍和合同总额10%的数额之和，买方有权单方终止合同且不承担任何责任。

5、未经买方书面同意，卖方不得将本合同权利义务转让给任何第三方，卖方违反本条约定擅自转让的，应按双方最终结算价款总额的30%向买方支付违约金。

6、如果买方受到任何第三方的侵权指控，由卖方负责与第三方交涉处理，并承担一切由此引起的法律上和经济上的责任，从而使买方免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害，如因此造成买方直接与间接损失的，由卖方承担全部赔偿责任。

7、若卖方采取不恰当的异议处理方式，并给买方生产经营或信誉造成负面影响，买方有权终止其所有关联公司的业务合作。

8、卖方送货车辆进入买方厂区，应严格按照买方要求停放车辆、过磅（如需）以及交货，否则按照200元/次/车的标准支付违约金。

9、卖方出现包括但不限于上述违约行为的，买方有权解除合同。买方解除合同的，卖方除应按本合同约定的条款支付违约金，还应向买方支付合同总额30%的违约金，违约金不足以弥补买方损失的，卖方应赔偿买方实际损失。

第十条、通知与送达

1、买卖双方认同在本合同中留存的联系方式为有效联系方式，一方变更联系方式、地址或联系人的，应当在变更前3日内书面通知对方，否则以原地址或联系人为准。对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

2、一方向另一方送达文件，以被送达方的签收日期作为送达日期。通过快递方式送达的，以快递签收日期为送达日期，被送达方拒收、退回或无法送达的，自交邮后第5日视为已经送达。电子邮件方式送达的，以邮件发出之日作为送达之日。

3、卖方的开户银行、账户名称、银行账号以本合同提供的为准。通知地址的适用范围包括各方发生纠纷进入诉讼、仲裁程序时法律文书及其他相关文件的送达。

第十一条、不可抗力

1、不可抗力指签署本合同时各方不能预见、不能避免、不能克服且导致本合同全部或者部分不能履行或者不能按时履行的客观情况，包括但不限于政府行为、国家政策（危化品运输限制）、大雪、疫情、自然灾害、火灾、爆炸、台风、洪水、地震、海啸、雷电或战争、环保检查等突发情况。任何信用、资本或资金短缺不应当视为本合同项下不可抗力事件的范围。

2、因不可抗力不能履行或不能完全履行合同一方应将此类事件的发生通知合同另一方，并应在不可抗力事件发生后十日内将官方或机构出具的证明文件提交给合同另一方。

3、受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该合同方应尽快将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知合同另一方。

第十二条、安全环保条款

1、关于安全、环保、职业健康的特别约定：买卖双方在货物生产、运输、装卸、交付过程中，应当严格遵守国家、地方有关安全、环保、职业健康的法律法规和规章；一方到对方指定地点交货、提货时，一方及其委托的运输方、运输方驾驶员还应当遵守对方的安全、环保、职业健康管理制度和要求，接受对方在安全、环保、职业健康方面的监督和管理。若因一方违反了前述规定，给对方或/及第三方造成人身伤害、财产损失的，一方应当就对方或/及第三方的全部损失承担赔偿责任。

2、卖方人员及车辆在买方区域内应遵守买方的安全环保等各项规定，服从现场人员指挥。未经许可，不得在买方厂区内自行装卸货物、拆解包装、动用现场工具设备等，不得在厂区内抽烟，否则这些违规行为造成的一切后果由卖方承担。卖方人员应遵守买方现场安全管理规章制度，因卖方原因发生不安全事件由卖方自行承担责任。

第十三条、廉洁条款

1、买卖双方应当自觉遵守国家有关法律法规和党风廉政建设等各项规定，严格杜绝违法违规行为的发生；卖方须与买方另行签订廉政协议并遵照执行。

2、卖方相关人员若对买方相关人员有行贿等商业不正当交往情形，买方有权停止向卖方支付合同价款，直至上述情形卖方主动配合调查清楚；买方同时有权扣除卖方合同总额30%的货款作为违约金。

第十四条、保密条款

无论本合同是否实际生效并被履行，双方对在订立、履行本合同过程中知悉的双方尚未向社会公开的技术、商业情报和资料均负有保密义务，不得泄密或者不正当使用。在本合同终止之后，双方仍需履行本合同项下的保密业务，直至对方同意解除此项业务，或事实上不会因违反本合同的保密条款而给对方造成任何形式的损害为止。

第十五条、解决合同纠纷的方式

1、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商。协商不成的，可提交买方所在地人民法院解决。

2、因处理争议而产生的诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、律师代理费、差旅费等全部费用，由违约方承担。

第十六条、其他

1、有效期内若合同货物的市场价格发生较大变化时，双方可进一步协商确定供货价格。

2、买方实行“零库存超市化管理”，卖方签订本合同视同认可买方的管理方式。自货到买方仓库之日起90日内，买方未实际领用的部分，所有权仍归卖方所有，买方免费保存，但期间的损毁灭失责任由买方承担。超过90日卖方有权要求买方退回。

3、合同所指买方损失均包含买方直接和间接损失。

4、本合同自双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。以合同约定通讯方式送达的扫描件与原件具有同等法律效力。

5、合同有效期限为：自合同生效之日起至货款两清索赔完毕时终止。

6、本合同一式【6】份，买方执【5】份，卖方执【1】份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方另行协商确定。

（以下无正文）

| 买方： 地址： 邮箱： 电话： 税号： 开户行： 账号： 法定代表人或委托代理人： | 卖方： 地址： 邮箱： 电话： 税号： 开户行： 账号： 法定代表人或委托代理人： |
| --- | --- |